## mode1
JL(JLBZ-F-08)-02JD(01)
压力表检定记录
证书编号 | [7 empty] | 流水号 |  |  | E1710310062_001
送检单位 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | [6 empty] | 计量器具名称 |  |  |  |  | 压力表 |  | 送检单位： | 安斯泰来制药(中国)有限公司
制造单位 | 上海减压器厂 | [6 empty] | 检定地点 |  |  | 本院热工所(压力) |  |  |  | 流水号： | E1710310062_001
型号/规格 | ( | 0 | ～ | 0.16 | ） | MPa |  | 检定依据 |  |  | JJG52-2013 |  |  |  | 生产厂家： | 上海减压器厂
测量范围 | ( | 0 | ～ | 0.16 | ） | MPa |  | 最大允许误差 |  |  | ± | 0.00256 |  | MPa | 量程： | ( | 0 | ～ | 0.16 | ） | MPa
准确度等级 |  | 1.6 |  | 级 |  |  |  | 分度值 |  |  | 0.005 |  |  | MPa | 精度等级： | 1.6 |  | 级
出厂编号 | 07.7.00236 | [5 empty] | 环境温度 |  | 20.5 | ℃ | 相对湿度 |  | 50 | % | 出厂编号： | 07.7.00236
检定所使用的计量标准 | [14 empty] | 分度值： | 0.005
名称 |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 | [5 empty] | 检测点数: | 4
0.05级活塞式压力计标准装置 |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  | [1987]辽量标法证字第1038号 | [5 empty] | 检定日期 | 2017 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
①开机检查是否符合要求 |  |  |  | 是 | √ | 否 | □ | ， | 原因： | _________________________
②其它环境条件是否符合要求 |  |  |  | 是 | √ | 否 | □ | ， | 原因： | _________________________
所用标准器及主要配套设备：
活塞式压力计 |  | 型号 |  | (0.04～0.6)MPa |  |  |  | 编号： | 90045 |  | 证书号： |  | 16020511570
有效日期 |  | 2018-04-04 |  |  | 是否符合要求 |  |  | 是 | √ | 否 | □， | 原因： | ____________
外观检查 |  |  |  | 合格 |  |  | 零位误差 |  |  |  | 合格
指针偏转平稳性 |  |  |  | 合格 | [6 empty] | 单位： |  | MPa
标准器压力值 |  | 轻敲表壳后被检仪表的示值 | [5 empty] | 轻敲位移 |  |  |  | 最大示值误差 |  | 最大回程误差
|  | 升压 |  |  | 降压 |  |  | 升压 |  | 降压
0.04 |  | 0.04 |  |  | 0.04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 随机数1 | 0 | 随机数 | -4
0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 随机数2 | 0 | 随机数 | 0
0.12 |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 随机数3 | 0 | 随机数 | 0
0.16 |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 随机数4 | 0
[15 empty] | 随机数5 | 0
[15 empty] | 随机数6 | 0
电接点压力表设定点偏差、切换差
设定点 |  | 切换值 | [5 empty] | 设定点偏差 |  |  |  | 切换差 |  | 检定结果 | 分度值/5 | 0.001
|  | 上切换值 |  |  | 下切换值 |  |  | 升压 |  | 降压
电接点压力表的绝缘电阻 | [7 empty] | 电接点压力表的绝缘强度
其他
检定结论： |  | 符合 | 1.6 | 级
检定员_______________ |  |  | 核验员______________ |  |  |  | 检定日期 |  | 2017 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
2012年08月01日实施

## mode2
JL(JLBZ-F-08)-02JD(01)
压力表检定记录
证书编号 | [7 empty] | 流水号 |  |  | E1710310062_001
送检单位 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | [6 empty] | 计量器具名称 |  |  |  |  | 压力表 |  | 送检单位： | 安斯泰来制药(中国)有限公司
制造单位 | 上海减压器厂 | [6 empty] | 检定地点 |  |  | 本院热工所(压力) |  |  |  | 流水号： | E1710310062_001
型号/规格 | ( | 0 | ～ | 10 | ） | MPa |  | 检定依据 |  |  | JJG52-2013 |  |  |  | 生产厂家： | 上海减压器厂
测量范围 | ( | 0 | ～ | 10 | ） | MPa |  | 最大允许误差 |  |  | ± | 0.25 |  | MPa | 量程： | ( | 0 | ～ | 10 | ） | MPa
准确度等级 |  | 2.5 |  | 级 |  |  |  | 分度值 |  |  | 0.2 |  |  | MPa | 精度等级： | 2.5 |  | 级
出厂编号 | 07.7.00236 | [5 empty] | 环境温度 |  | 20.5 | ℃ | 相对湿度 |  | 50 | % | 出厂编号： | 07.7.00236
检定所使用的计量标准 | [14 empty] | 分度值： | 0.2
名称 |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 | [5 empty] | 检测点数: | 5
0.05级活塞式压力计标准装置 |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  | [1987]辽量标法证字第1038号 | [5 empty] | 检定日期 | 2017 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
①开机检查是否符合要求 |  |  |  | 是 | √ | 否 | □ | ， | 原因： | _________________________
②其它环境条件是否符合要求 |  |  |  | 是 | √ | 否 | □ | ， | 原因： | _________________________
所用标准器及主要配套设备：
活塞式压力计 |  | 型号 |  | (1～60)MPa |  |  |  | 编号： | 80015 |  | 证书号： |  | 16020511572
有效日期 |  | 2018-04-04 |  |  | 是否符合要求 |  |  | 是 | √ | 否 | □， | 原因： | ____________
外观检查 |  |  |  | 合格 |  |  | 零位误差 |  |  |  | 合格
指针偏转平稳性 |  |  |  | 合格 | [6 empty] | 单位： |  | MPa
标准器压力值 |  | 轻敲表壳后被检仪表的示值 | [5 empty] | 轻敲位移 |  |  |  | 最大示值误差 |  | 最大回程误差
|  | 升压 |  |  | 降压 |  |  | 升压 |  | 降压
2 |  | 2.08 |  |  | 2.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 | 随机数1 | 2 | 随机数 | 2
4 |  | 4.08 |  |  | 4.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 | 随机数2 | 2 | 随机数 | 0
6 |  | 6.04 |  |  | 6.04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 | 随机数3 | 1 | 随机数 | -1
8 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 随机数4 | 0
10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 随机数5 | 0
[15 empty] | 随机数6 | 0
电接点压力表设定点偏差、切换差
设定点 |  | 切换值 | [5 empty] | 设定点偏差 |  |  |  | 切换差 |  | 检定结果 | 分度值/5 | 0.04
|  | 上切换值 |  |  | 下切换值 |  |  | 升压 |  | 降压
电接点压力表的绝缘电阻 | [7 empty] | 电接点压力表的绝缘强度
其他
检定结论： |  | 符合 | 2.5 | 级
检定员_______________ |  |  | 核验员______________ |  |  |  | 检定日期 |  | 2017 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
2012年08月01日实施

## mode3
JL(JLBZ-F-08)-02JD(01)
压力表检定记录
证书编号 | [7 empty] | 流水号 |  |  | E1710310062_001
送检单位 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | [6 empty] | 计量器具名称 |  |  |  |  | 压力表 |  | 送检单位： | 安斯泰来制药(中国)有限公司
制造单位 | 上海减压器厂 | [6 empty] | 检定地点 |  |  | 本院热工所(压力) |  |  |  | 流水号： | E1710310062_001
型号/规格 | ( | 0 | ～ | 60 | ） | MPa |  | 检定依据 |  |  | JJG52-2013 |  |  |  | 生产厂家： | 上海减压器厂
测量范围 | ( | 0 | ～ | 60 | ） | MPa |  | 最大允许误差 |  |  | ± | 0.96 |  | MPa | 量程： | ( | 0 | ～ | 60 | ） | MPa
准确度等级 |  | 1.6 |  | 级 |  |  |  | 分度值 |  |  | 2 |  |  | MPa | 精度等级： | 1.6 |  | 级
出厂编号 | 07.7.00236 | [5 empty] | 环境温度 |  | 20.5 | ℃ | 相对湿度 |  | 50 | % | 出厂编号： | 07.7.00236
检定所使用的计量标准 | [14 empty] | 分度值： | 2
名称 |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 | [5 empty] | 检测点数: | 6
0.05级活塞式压力计标准装置 |  |  |  |  | 0.05级 |  |  |  | [1987]辽量标法证字第1038号 | [5 empty] | 检定日期 | 2017 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
①开机检查是否符合要求 |  |  |  | 是 | √ | 否 | □ | ， | 原因： | _________________________
②其它环境条件是否符合要求 |  |  |  | 是 | √ | 否 | □ | ， | 原因： | _________________________
所用标准器及主要配套设备：
活塞式压力计 |  | 型号 |  | (1～60)MPa |  |  |  | 编号： | 80015 |  | 证书号： |  | 16020511572
有效日期 |  | 2018-04-04 |  |  | 是否符合要求 |  |  | 是 | √ | 否 | □， | 原因： | ____________
外观检查 |  |  |  | 合格 |  |  | 零位误差 |  |  |  | 合格
指针偏转平稳性 |  |  |  | 合格 | [6 empty] | 单位： |  | MPa
标准器压力值 |  | 轻敲表壳后被检仪表的示值 | [5 empty] | 轻敲位移 |  |  |  | 最大示值误差 |  | 最大回程误差
|  | 升压 |  |  | 降压 |  |  | 升压 |  | 降压
10 |  | 10.8 |  |  | 10.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 随机数1 | 2 | 随机数 | 2
20 |  | 20.8 |  |  | 20.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 随机数2 | 2 | 随机数 | 0
30 |  | 30.8 |  |  | 30.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 随机数3 | 2 | 随机数 | 0
40 |  | 40.8 |  |  | 40.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 随机数4 | 2
50 |  | 50.8 |  |  | 50.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 随机数5 | 2
60 |  | 60.8 |  |  | 60.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 | 随机数6 | 2
电接点压力表设定点偏差、切换差
设定点 |  | 切换值 | [5 empty] | 设定点偏差 |  |  |  | 切换差 |  | 检定结果 | 分度值/5 | 0.4
|  | 上切换值 |  |  | 下切换值 |  |  | 升压 |  | 降压
电接点压力表的绝缘电阻 | [7 empty] | 电接点压力表的绝缘强度
其他
检定结论： |  | 符合 | 1.6 | 级
检定员_______________ |  |  | 核验员______________ |  |  |  | 检定日期 |  | 2017 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日
2012年08月01日实施